[image: image1.png]&

EAAHNIKH AHMOKPATIA
YIIOYPTEIO YTEIAX

g, EOvikig

Opyaviouds

Y mmpecudv
EONYY y i

WWW.e0pyy.gov.gr








10ος 2024
1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΩΝ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, 
ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
1. Να είναι καινούριο, αμεταχείριστο και σε άριστη κατάσταση λειτουργίας, κατακόρυφο, ορθογώνιο, κατάλληλο για φύλαξη φαρμάκων σε συνθήκες συντήρησης.
2. Να είναι χωρητικότητας 700 lt ± 10% για μονόπορτο και 1400 lt ± 10% για δίπορτο και να διαθέτει ρόδες μετακίνησης βαρέως τύπου με ρεγουλατόρους, ώστε να δύναται να μετακινηθεί εντός του χώρου που ευρίσκεται, και να ρυθμίζεται η κλίση του.
3. Οι εξωτερικές διαστάσεις του να είναι μέχρι 700x800x2000 mm (ΠxΒxΥ) για μονόπορτο και μέχρι 1400x800x2000mm (ΠxΒxΥ) για δίπορτο.

4. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης απόψυξης (τεχνολογία No frost).
5. Να είναι συμπαγούς κατασκευής, με εσωτερική επένδυση τουλάχιστον από πλαστικό υλικό και με τουλάχιστον 4 ρυθμιζόμενα μεταλλικά ράφια βαμμένα ή αποτελούμενα από μεταλλικό σκελετό με πλαστική επένδυση. Η εσωτερική κατασκευή και τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα εξασφαλίζουν την υγιεινή του θαλάμου.
6. Να διαθέτει ανοιγόμενη πόρτα (ή πόρτες) με μαγνητικό λάστιχο που να ασφαλίζει με κλειδαριά και να φέρει τουλάχιστον διπλό ή τριπλό κρύσταλλο χαμηλής εκπομπής (Low-E) αντιθαμβωτικό για άνετη παρατήρηση του περιεχομένου χωρίς απώλειες θερμότητας. Σημειώνεται ότι, το πλαίσιο θα πρέπει να διαθέτει σύστημα θερμοδιακοπής ή θερμομονωτική επένδυση.
7. Να λειτουργεί με μονοφασικό ρεύμα 230V/50 ΗΖ. 

8. Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας λειτουργίας του, από +2 °C έως +8 °C, ενώ η απόδοση του ψυγείου να είναι τέτοια ώστε με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου του ψυγείου τουλάχιστον 32 °C, η εσωτερική θερμοκρασία του να μην υπερβαίνει τους 4 °C. Η ένδειξη της θερμοκρασίας του θα είναι ψηφιακή, με δυνατότητα ρύθμισής της κατά 1°C (ή υποδιαιρέσεων του 1°C), ελεγχόμενη από κατάλληλο μικροεπεξεργαστή. 
9. Να έχει χαμηλή στάθμη θορύβου λειτουργίας, μικρότερη των 50 db.
10. Tο ψυκτικό μέσο να είναι CFC-Free, το ψυκτικό σύστημα να είναι τοποθετημένο στην οροφή του ψυγείου και να είναι εύκολα προσβάσιμο για συντήρηση, επισκευή ή αντικατάστασή του.
11. Να διαθέτει βεβιασμένη κίνηση αέρος από αθόρυβο ανεμιστήρα, για ομοιόμορφη κατανομή και σταθερότητα της θερμοκρασίας. 

12. Να διαθέτει οπτικοακουστικό συναγερμό και ενσωματωμένη συσκευή μέτρησης θερμοκρασίας ψυγείων, η οποία να έχει δυνατότητα σύνδεσης με τηλεφωνική γραμμή, ή μέσω internet, σε περίπτωση μεταβολής της θερμοκρασίας πέραν των ορίων ασφαλείας (χαμηλή θερμοκρασία θαλάμου, υψηλή θερμοκρασία θαλάμου). 

Όταν η πόρτα δεν κλείσει καλά, πρέπει να ενεργοποιείται ο συναγερμός με σύστημα ρυθμιζόμενης χρονοκαθυστέρησης. 

Τέλος πρέπει να υπάρχει σύστημα ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας ασφαλείας έτσι ώστε όταν η θερμοκρασία ανέβει πάνω από ένα όριο να λειτουργεί η ψύξη έτσι ώστε η θερμοκρασία μέσα στο ψυγείο να διατηρείται όσο το δυνατόν χαμηλότερη. Αυτό πρέπει να συμβαίνει ανεξάρτητα με το αν η πόρτα του ψυγείου έχει κλείσει καλά ή όχι.
Ο συναγερμός να λειτουργεί και με μπαταρία ανάλογης χωρητικότητας για να εξασφαλίζεται η λειτουργία του για τουλάχιστον 24 ώρες σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος. 
13. Να διαθέτει εσωτερικό φωτισμό από κατάλληλο φωτιστικό τύπου led, ελεγχόμενο από εξωτερικό διακόπτη ή/και αυτόματα ενεργοποιούμενο με το άνοιγμα της πόρτας μέσω ειδικού διακόπτη. 

14. Να διαθέτει ενσωματωμένο ψηφιακό όργανο καταγραφής της θερμοκρασίας ανά ρυθμιζόμενα τακτά χρονικά διαστήματα με μνήμη και με την δυνατότητα εκτύπωσης ή μεταφοράς των δεδομένων σε υπολογιστή. 

15. Το όργανο καταγραφής θερμοκρασίας να λειτουργεί και με μπαταρία ικανής χωρητικότητας, έτσι ώστε να λειτουργεί και χωρίς παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για τουλάχιστον 24 ώρες, εύκολα αναπληρώσιμη.
16. Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ε.Ε και να φέρει πιστοποίηση CE. 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

1. Να είναι καινούριος, αμεταχείριστος και σε άριστη κατάσταση λειτουργίας, κατακόρυφου τύπου (όρθιος), κατάλληλος για φύλαξη φαρμάκων σε συνθήκες βαθειάς κατάψυξης.
2. Να είναι ωφέλιμης χωρητικότητας 300 έως 400 lt ± 10% και να διαθέτει ρόδες μετακίνησης τύπου roller, ώστε να δύναται εύκολα να μετακινηθεί εντός του χώρου που ευρίσκεται.

3. Οι εξωτερικές διαστάσεις του να είναι μέχρι 700x800x2000 mm (ΠxΒxΥ).

4. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης απόψυξης (τεχνολογία No frost).
5. Να είναι συμπαγούς κατασκευής, με εσωτερική επένδυση από υλικά που θα εξασφαλίζουν την υγιεινή και τον εύκολο καθαρισμό του θαλάμου.
6. Να λειτουργεί με μονοφασικό ρεύμα 230V/50 ΗΖ. 

7. Να έχει χαμηλή στάθμη θορύβου λειτουργίας, μικρότερη των 45 db.

8. Να διαθέτει εσωτερικό φωτισμό από κατάλληλο φωτιστικό τύπου led, ελεγχόμενο από εξωτερικό διακόπτη ή/και αυτόματα ενεργοποιούμενο με το άνοιγμα της πόρτας μέσω ειδικού διακόπτη. 

9. Να λειτουργεί με οικολογικό ψυκτικό μέσο CFC-Free και το ψυκτικό σύστημα να είναι εσωτερικό και εύκολα προσβάσιμο για συντήρηση, επισκευή ή αντικατάσταση του.
10. Να διαθέτει ηλεκτρονικό έλεγχο λειτουργίας με οθόνη ενδείξεων LED και λειτουργία συναγερμού για υψηλές θερμοκρασίες. 
11. Όταν η πόρτα δεν κλείσει καλά, πρέπει να ενεργοποιείται ο συναγερμός με σύστημα ρυθμιζόμενης χρονοκαθυστέρησης.
12. Να δέχεται ψηφιακό όργανο καταγραφής της θερμοκρασίας με δυνατότητα εκτύπωσης ή μεταφοράς των δεδομένων σε υπολογιστή. 
13. Να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ε.Ε και να φέρει πιστοποίηση CE. 
3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα βεβαιώνονται από τα επίσημα εμπορικά φυλλάδια (prospect πρωτότυπα) του κατασκευαστικού οίκου, τα οποία θα κατατεθούν. Να αναφερθούν αναλυτικά όλα τα επιπλέον των ζητουμένων χαρακτηριστικά και δυνατότητες. 

2. Τα προσφερόμενα είδη (ψυγεία) να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας, να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE και να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο DIN  58345 ή ισοδύναμο.
3. Ο αντιπρόσωπος να διαθέτει τμήμα τεχνικής υποστήριξης με προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. 

4. Να παρέχεται βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία των προσφερομένων ειδών για τουλάχιστον δύο (2) έτη.

Προσφορές με εγγύηση μικρότερη των δύο (2) ετών θα απορρίπτονται. 
5. Να παρέχεται βεβαίωση από τον Προμηθευτή 10ετούς τουλάχιστον κάλυψης των μηχανημάτων σε συντήρηση και ανταλλακτικά. 

6. Τα μηχανήματα θα συνοδεύονται απαραιτήτως από τεχνικό εγχειρίδιο (SERVICE MANUAL), κατάσταση κωδικοποιημένων ανταλλακτικών (PART LIST), εγχειρίδιο ρυθμίσεων (ADJUSTMENT MANUAL), τα οποία θα είναι στην Αγγλική γλώσσα ή μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα. 

7. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένα δικό του ή συνεργαζόμενο οργανωμένο συνεργείο (SERVICE). 
8. Ο προμηθευτής να αναφέρει ότι αποδέχεται ότι ο μέγιστος ετήσιος παραδεκτός χρόνος εκτός λειτουργίας (OFF TIME) για το μηχάνημα, λόγω βλαβών, καθορίζεται στις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες με προϋπόθεση πάντα κανονικό ωράριο εργασίας (40 ώρες εργασίας/εβδομάδα). Σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται υπέρβαση του παραπάνω επιτρεπτού ορίου, συμφωνείται ότι θα παρατείνεται ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας, στο πενταπλάσιο της υπέρβασης του παραδεκτού χρόνου OFF TIME. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη, οπότε θα αρχίζει η μέτρηση του χρόνου ακινητοποίησης λόγω βλάβης οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος.
9. Με την εγκατάσταση των ειδών θα γίνει πλήρης επίδειξη και απαραιτήτως πλήρης εκπαίδευση των χρηστών, με φυσική παρουσία ή με απομακρυσμένη σύνδεση, σύμφωνα με τις οδηγίες και τα εγχειρίδια του κατασκευαστή και θα συνταχθούν τα σχετικά πρωτόκολλα. Επίσης θα κατατεθούν σε ψηφιακή ή/και έντυπη μορφή τα εγχειρίδια εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης. 

10. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει ότι τα μηχανήματα είναι πρόσφατης παραγωγής και νέας σύγχρονης τεχνολογίας, τον τύπο, το εργοστάσιο και την χώρα κατασκευής, την χώρα προέλευσης, το έτος κατασκευής, το έτος πρώτης κυκλοφορίας του μοντέλου, τον χρόνο παράδοσης, την τιμή, όπως και τον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, που πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) έτη με δωρεάν SERVICE και ανταλλακτικά εκτός των αναλωσίμων.

11. Ο προμηθευτής να δηλώνει στην προσφορά του:

· Εάν το προσφερόμενο είδος λειτουργεί μόνο με αναλώσιμα του ίδιου οίκου ή με αναλώσιμα που ο ΕΟΠΥΥ μπορεί να προμηθευτεί από το ελεύθερο εμπόριο.

· Να προσκομισθεί κωδικοποιημένος αναλυτικός τιμοκατάλογος των αναλώσιμων και των ανταλλακτικών.

12. Τα μηχανήματα θα εγκατασταθούν και θα παραδοθούν σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με φροντίδα και δαπάνη του Προμηθευτή. 
Ποσότητες διαγωνισμού

Μονόπορτα ψυγεία: 
67 τεμ.

Δίπορτα ψυγεία
:
38 τεμ.

Καταψύκτες
:
15 τεμ.

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 530.720,00€
4

